常州市红梅街道社区卫生服务中心肺功能测试仪采购项目询价通知书

一、项目名称：常州市红梅街道社区卫生服务中心肺功能测试仪采购项目

二、项目编号：CT-SX-2020026

三、项目预算及最高限价：人民币40000元

四、项目简要说明：本项目是常州市红梅街道社区卫生服务中心肺功能测试仪采购项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能测试仪 | 肺功能测试仪主机 1台 电源线 1根 带传感器肺功能检查系统 1套 终端一体机操作和显示系统 1套 3升定标筒 1个 过滤器 300个 一次性吹管 300个 |

# 五、采购清单及相关要求：

（一）采购清单及技术要求：

1、产品标准要求：

1）产品注册名称：按照国家医疗器械分类目录标准的指导意见，肺功能仪、肺功能测试仪等；

2）产品注册标准：获得国家医疗器械注册证，符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准；

2、产品技术参数要求：

★1）产品检测原理（传感器技术）：采用筛网式压差传感器（非抛弃式一次性使用）需提供实物照片

2）检测显示参数包括：用力肺活量测试（FVC）：FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、 MMEF 等；每分钟最大通气量（MVV）：MVV、MVV% 等；慢肺活量测试 （SVC）：VC、VC% 等；

3）可进行支气管舒张试验；

4）双向检测：可双向检测及实时显示动态曲线（流量-容积曲线、容积-时间曲线）

5）低流量测试，可实现 0.025L/s 以下流量的检测；

6）温度传感器：半导体（-5～65℃）；

★7）流速测量范围：（0～14）L/s；流量精确范围：±5%或 0.2L/s；（需提供检测报告）

★8）容量测量范围：（0.5～8）L；容量精确范围：±3%或者±0.05L；（需提供检测报告）

9）便携式设计：方便床旁检测，适用于在社区体检或现场流调等工作开展;

10）传感器可重复多次使用、可拆卸、清洗、消毒，可使用一次性肺功能仪用过滤嘴；

11）显示和打印模式：≥10寸液晶触摸屏便携式工作站，内置电池，内置打印机；信息录入：支持屏幕

手写录入用户信息；

3、产品质控功能

1）质量控制：受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量， 保证检查结果准确；

★2）具备三流速定标及定标验证功能，并配备3升定标筒。

3）环境参数：具备测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行 BTPS 自动修正功能;

4）系统软件可根据检测结果进行自动质控评级；

5）智能语音指导提示，指导测试者正确配合完成测试。

4、产品数据传输要求：

1）支持无线数据互联功能;

2）支持单台仪器离线工作及与 PC 端离线及者联机工作模式；

3）手柄具备屏幕和按键，可独立进行数据传输

5、云端数据平台功能要求：

1）项目管理功能∶包括基础信息，汇总信息，随访内容设置，项目参与单位等;

2）肺功能检查对象信息管理功能：包括调查对象姓名、性别、出生年月日及随访管理。

3）肺功能报告远程查看详情、管理、打印、汇总；

4）云平台数据管理：可构建医生端分级诊疗系统，随访问卷配置等；

5）数据导出功能：支持数据导出，包括检查对象基础信息、肺功能报告数据、随访数据等。

6）数据共享：检查对象的基本信息和肺功能检查、诊断等相关数据和信息可传输共享至第三方平台等。

7）具备可定制扩展功能。

（二）报价要求

本项目投标报价为固定总价，投标人所报的总价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

（三）项目相关要求

1、交货期及交货地点

交货期：合同签订后15个月内。

验收标准：设备安装后，供应商按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。采购人应向供应商提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供应商承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2、质保期及售后服务

1）按合同定期到货和安装、调试。

2）质保要求：供应商报价时须承诺所供货物保修免费质保期为2年（含)以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期），终身维修。保修期内免费维修，包括配件。

3）提供专业的系统的技术培训（操作、维修），工程师现场培训。并保证采购人操作人员正常使用设备的各种功能。提供维修资料及维修培训（包括手册和资料），提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，按国际和国家及厂方标准进行质量验收。

4）售后服务要求：

（1）供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

（2）每年两次上门对仪器维护保养，并定期电话回访，终身维护。

（四）付款方式：设备进场安装验收合格后四个月内支付合同价的90%，余款质保满后一次性付清（无息）。

本合同价款在合同约定的风险范围内不可调整。

六、询价通知书领购时间

询价通知书领购时间：2020年10月12日起

询价通知书领购费用：人民币叁佰元整（询价现场交纳）

七、询价保证金

询价保证金数额：人民币壹仟元整

收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司

开户银行：江苏银行常州新北支行

银行账号：8260 0188 0002 45718

询价保证金到帐截止日期：2020年10月16日15:00前

询价保证金交纳方式：银行电汇或转帐（备注项目编号）

*供应商必须自行将询价保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应。

八、询价响应文件

1.询价响应文件提供正本壹份、副本贰份，均应装订成册，正本和副本均应当密封，所有封袋上都应当加盖供应商公章，于2020年10月16日15:00前送到常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。同时，将加盖供应商公章的询价响应文件以PDF格式上传至常州市城投建设工程招标有限公司网站“网络招标”栏目。

2.询价响应文件的组成（格式详见附件）：

①声明函；

②法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）；

③授权委托书、代理人身份证复印件（双面）；

④营业执照副本复印件；

⑤保证金单据；

⑥具有医疗器械生产（经营）许可证或二类医疗器械经营备案凭证

⑦提供所投产品的有效医疗器械注册证

⑧报价一览表；

⑨报价明细表；

⑩质保及售后服务承诺书；

⑪偏离表。

九、评审、定标方法

1.报价在最高限价以下的，为有效报价。报价高于最高限价的作为无效响应处理；无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。本项目采用最低评标价法，即在满足询价通知书实质性要求，并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

2.采购人授权询价小组直接确定成交供应商。

十、成交结果及公示

代理机构将成交结果在常州市城投建设工程招标有限公司网站上予以公告。

十一、成交通知书

1.成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交单位供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

十二、代理机构服务费

1.代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物类 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| …… |  |

2.代理机构服务收费按差额定率累进法计算。

3.服务费按照上述标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将代理机构服务费付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。

4.服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

十三、合同签订

成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

十四、联系方式

1.采购人信息

名    称：常州市红梅街道社区卫生服务中心

地    址：常州市天宁区红梅街道竹林南路20号

联系方式：吴先生  18921070186

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地　　址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：张想佳

电　　  话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6025）

常州市城投建设工程招标有限公司

2020年10月12日

附   件

1.声明函

声  明  函

致：常州市红梅街道社区卫生服务中心、常州市城投建设工程招标有限公司：

我单位收到贵单位“       号”询价通知书后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的询价活动并投标。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我单位愿意遵守贵单位有关招标的各项规定，提供询价通知书中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位承诺保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。

4.我单位承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按询价通知书中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后60天。

5.我单位愿意按询价通知书规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。投标报价包括包括但不限于询价标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

6.我单位认为贵单位有权决定中标人，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的投标人。

7.我单位愿意遵守询价通知书中所列的收费标准，按询价通知书的规定交纳投标保证金；若我单位中标，我单位愿意按询价通知书的规定支付中标服务费。

8.如果我单位的投标文件被接受，愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任，同时严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

9.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年   月   日

2.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施           （  号） 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年  月  日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

3.授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月_______日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。

2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

4.报价一览表

报价一览表

供应商（公章）：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总价 | 人民币 元 |
| 质 保 期 | 年 |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

## 5.报价明细表

报价明细表

项目编号：

| 项目 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强电检修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 弱电（网线、音响线）排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 破损墙面翻修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地台包边更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙纸张贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能室门牌插盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 书柜磁吸牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣誉展示柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 书柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （含开票、安装） |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

6.质保及售后服务承诺书

# 质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：

质保承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

7.偏离表

偏 离 表

供应商应对询价通知书中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在响应文件中 。

项目编号：

| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

本询价通知书的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有

（全文完）