附件：
	5
	高效液相色谱
	1.环境条件

1.1温度要求：5℃—35℃；

1.2湿度要求；25%—80%；

1.3电源要求：220V±10%,50±0.5Hz。

2.技术要求

2.1输液泵

2.1.1泵类型：串联双柱塞泵，支持二元高压梯度、四元低压梯度两种系统；

2.1.2流速范围：0.001~10.000mL/min，全量程范围；

2.1.3最大压力：不小于45Mpa；

2.1.4流量精密度：≤0.06%RSD；

2.1.5流量准确度≤±1%；

★2.1.6压力脉动：≤0.2MPa； 
2.1.7在线实时压力补偿技术，实现更低的压力波动；

2.1.8具有输液泵压力脉动自动校正控制方法，确保更高输液精度；

2.1.9具有缓冲传感器，降低输液脉冲，维持流量稳定；

2.1.11梯度准确性≤±1%； 
2.1.12具有自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能；

2.1.13液相色谱系统的螺旋梯度混合设计，更低的混合体积。 
2.2紫外检测器
2.2.1光源：氘灯；
★2.2.2波长模式：单波长、双波长、时间波长、光谱扫描；

2.2.3波长范围：190-700nm；

2.2.4波长准确度：≤±1nm；

2.2.5波长精密度：≤±0.1nm；

★2.2.6基线噪声：≤±0.25*10-5AU； 
2.2.7漂移：≤±1×10-4AU/h（环境温度变化±2℃）；

★2.2.8最小检测限：≤3.5×10-9g/mL（10-7g/mL萘的甲醇溶液）；

2.2.9流过池：光程10mm，体积≤10ul；

2.2.10池体耐压：≥15MPa
2.2.11光谱功能：光谱扫描、能量扫描；

2.2.12安全措施：漏液报警。

2.3自动进样器

2.3.1进样方式：支持满环进样、部分进样；

2.3.2进样范围：0.1-100uL；

2.3.3进样精度：≤ 0.3% RSD；

★2.3.4样品容量：不小于180个(2mL样品瓶)；

2.3.5样品残留：≤0.001%；

2.3.6自动进样针清洗：采用内外壁同时清洗技术，避免交叉污染；

2.3.7安全措施：漏液报警。

2.4柱温箱

2.4.1具备加热和制冷功能；

2.4.2控制方式：强制空气循环对流；

2.4.3控温范围：室温下-5℃ - 80℃；

2.4.4温度设置精度：≤ 0.1℃；

2.4.5柱容量：可放置不小于3根 4.6x 300mm的柱子；

2.4.6具有色谱柱信息跟踪功能；

2.4.7安全措施：过温保护，漏液报警；

2.4.8具有流动相和样品预热功能（预热体装置）；

2.4.9原厂柱温箱，色谱软件反控； 

2.5在线真空脱气机

2.5.1高品质脱气机机芯和真空泵，确保脱气效率；

2.5.2通道直径：0.035mm；

2.5.3通道体积：≤285uL； 

2.5.4脱气通道：5通道。

2.6色谱工作站


2.6.1智能化全反控工作站，仪器状态实时监控，硬件维护智能提醒；

2.6.2具有审计跟踪功能，项目管理权限设置，符合 GMP合规性要求；

2.6.3支持中英文界面，具有丰富的数据解析，报告功能，控制操作直观方便；

2.6.4支持指纹谱图功能。


