四、技术要求
▲1.适用范围：通过采集人体电生理信号，可对注意力、心理、行为等进行生物反馈训练。（提供相关证明材料）
2.生物反馈仪主要由信号编码器和软件组成。
3.配备综合管理系统可联合管理多终端，实现患者档案数据多端同步及管理，评估、治疗流程化管理，诊疗信息直观呈现。
4.综合管理系统可实现报告查看与打印、每台训练终端状态监控与数据监测、治疗方案推送等。
▲5.至少配备4个触控一体治疗终端，含数据共享及非数据共享模式，可统一管理或单机使用。（提供相关证明材料）
6.提供综合评估平台，用于注意力等问题的辅助诊断，至少包括视听整合连续测试系统IVA-CPT及心理相关量表。
▲7.可同时监测包括但不限于脑电、肌电、心率信号，并可将这些生理信号转化为视觉、听觉等信号反馈给患者，综合反馈患者心脑状态。（提供相关证明材料）

8.训练难易程度可依据患者状态手动调整。
9.具备不同疾病和亚型标准治疗方案。
10.支持包括却不限于注意力治疗训练、呼吸训练、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗进行患者干预与治疗。
11.内含脑电波相关针对性项目，至少包含α、β、SMR等专项治疗训练，并可输出详细波段数据报告。
12.编码器无线化设计，确保临床治疗过程中安全舒适无束缚，提高依从性。（提供相关证明材料）
▲13.无线传输性能要求：与采集部件相距10米时，无线传输丢包率＜3%。
▲14.脑电信号采集位点：Cz点。（提供相关证明材料）
15.脑电：
15.1.噪声电平：≤2μVp-p
15.2.共模抑制比≥100dB
15.3.电压测量：误差不超过±10%
15.4.时间间隔：误差不超过±5%
16.肌电：
16.1.最高分辨率≤2μV
16.2.系统噪声≤1μV
16.3共模抑制比≥100dB
▲17.终端具备信号编码器磁吸无线式充电、收纳功能。
18.设备使用年限≥10年。
评分细则：
1.技术部分

	评审类别
	评审内容
	得分

	技术部分
	技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于磋商文件要求进行评价。符合技术要求的得32分；
采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2.5分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。
备注1：提供技术参数的证明材料包括但不限于（系统功能截图/说明书/彩页/相关证书等技术支持性文件资料(如技术支持性文件资料非中文版本的，请同时提供中文翻译版)，未提供或提供的证明材料不符合要求视为负偏离。
备注2：完全复制磋商文件技术参数要求的，磋商小组有权视为所有技术参数负偏离，文字描述、国标、定制尺寸的技术指标除外。
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2.综合实力

	评审类别
	评审内容
	得分

	综合实力
	提供供应商或者制造商(含制造商其他代理商)自2023年1月1日以来在国内的销售合同（合同内产品必须与所投产品为同品牌同型号），每提供一份有效合同得1.5分，最多得3分。（响应文件提供合同复印件，未提供不得分）
	3


