四、技术要求
（一）设备用途
1、产品满足精神类医保，改善失眠、抑郁、焦虑等精神类疾病状态。
（二）主要技术参数
1.采样精度 ADC 模数转换率≥24Bit
▲2.采集功能：实时采集至少20人脑电生理信号,每个治疗终端设备含信号采集器、处理器、显示屏等
3.脑电(EEG)
[bookmark: _GoBack]3.1噪声电平：≤3uV,符合人体医疗级安全要求
3.2共模抑制比：信号放大功能强大，≥100db
3.3时间间隔小：实时精准测量，误差不超过±5%
4.需满足国家医药行业标准 YY0903-2013 脑电生物反馈
5.保证患者在治疗过程中用传感器采集，支持设备24小时不间断运行
6.生物反馈平台操作软件，训练方案灵活多样： ≥50 种的动画/视频/图片素材，能针对患者的情况采用不同类型组合的方案进行治疗，支持自定义增加删减动画/视频/图片的功能
▲7.采集脑电波，对某一或某几频段的脑电波进行训练。例如对α、β、θ、SMR等波段进行分别训练
8.每次可同时采用至少4个训练界面，并可输出直方图、数字或模拟指标、两维频谱图、三维频谱图
9.脑电α、β、θ、smr波可进行单独反馈训练，以达到通过不同病症的脑电图的改变，而采取不同治疗方案的点对点的直接治疗及训练
10.实时显示采集信号的波形，支持视频实时采集、反馈功能、脑电地形图显示，可显示色阶能量值
11.使用特性：每个患者采用单独的电脑配置，配备独立操作系统，支持个性化治疗，患者之间互不干扰
▲12.设备使用年限≥10年。（提供证明文件），设备在使用期限不得限定使用次数、时间上限，且无需定期更换的高价值易损件（提供承诺函）。
13.设备应支持多人同步开始、同步结束，同时允许多批次患者动态加入，不影响前者进程，并支持分批次结束，满足医院多场景治疗需求。

